POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI

I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 15.04.2020 r.

oznaczenie sprawy 18-1132-2020

ZAPYTANIE 1

Dotyczy postępowania na dostawę systemu korelacji obrazu DIC na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki

Pytanie 1 Dot. Zapisu:

•	eksport wyników w formatach STL, ASCII, HDF5.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza inny format niż HDF5, który pozwoli na eksport kompletu wyników ? np. csv, xml ?

Pytanie 2 Dot. Zapisu:

•	umożliwia pomiary przemieszczenia 3D na żywo w trakcie pomiaru,

Wyjaśnienie: Pomiar na żywo jest niezbędny do pracy w pętli sprzężenia zwrotnego i częstotliwości pomiaru mniejsze niż 40-50 Hz nie pozwolą układom PID maszyny na odpowiednie działanie z uwagi na efekt „schodkowania” który przełoży się na skokową pracę tłoka maszyny.

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje pomiaru na żywo z częstotliwościami minimum 40 Hz czy z maksymalnymi na jakie pozwalają kamery ?

Pytanie 3 Dot. Zapisu:

•	posiada możliwość pracy w pętli sprzężenia zwrotnego z maszynami wytrzymałościowymi różnych producentów —jako urządzenie sterujące pętlą,

Wyjaśnienie: Praca w pętli sprzężenia zwrotnego wymaga zarówno pracy na żywo (Pytanie 2) jak i tworzenia sygnałów analogowych na żywo (minimum dwóch — zgodnie z zapisem). Taka funkcjonalność znacznie poszerza możliwości pomiarowe. Pozwala na zastąpienie praktycznie dowolnego ekstensometru. Przez stworzenie sygnału analogowego wyjściowego (reprezentującego np. kąt skręcenia, czy naprężenie rzeczywiste), tworzonego na żywo z częstotliwością maksymalną z jaką mogą pracować kamery (lub minimum 40 Hz) można uzyskać pełnoprawne urządzenie pomiarowe, które po podłączeniu do maszyny wytrzymałościowej da możliwość użycie tego sygnału do sterowania maszvną i wybranie np. prędkości pracy maszyny jako MPa_rzeczywiste/s (gdzie wartość naprężenia rzeczywistego reprezentowana jako napięcie pochodzi z inspekcji, która na żywo wykonuje działanie: Wartość siły z kanału wejściowego jest dzielona przez średnicę próbki).

Pytanie 3A: Czy Zamawiający wymaga zaprezentowania takiej funkcjonalności np. na podstawie filmu przesłanego razem z ofertą (lub przekazanego drogą elektroniczną)?

Pytanie 3B: Czy Zamawiający wymaga tworzenia kanałów analogowych z dowolnych inspekcji na żywo z częstotliwościami maksymalnymi na jakie pozwalają kamery czy z częstotliwością min. 40 Hz ?

Odp.1:  Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych formatów, posiadających możliwość importu/exportu danych do innych programów, bez konieczności zakupu dedykowanych wtyczek.

Odp.2:  Zamawiający dopuszcza możliwość pracy z częstotliwością mniejszą niż maksymalna częstotliwość kamer. System COK musi umożliwiać sprzężenie zwrotne między maszyną wytrzymałościową i systemem optycznej analizy deformacji „na żywo” aby modyfikować przebieg badania w zależności od aktualnego stanu deformacji lub odkształcenia. Nie oznacza to że system musi posiadać częstotliwość rejestracji danych równy częstotliwości odświeżania pętli sprzężenia zwrotnego maszyny wytrzymałościowej.

Odp. 3:

3A:Zamawiający nie wymagamy prezentacji.

3B: Zamawiający zaakceptuje system umożliwiający tworzenie sygnałów analogowych z częstotliwościami pomiaru na żywo 40Hz.