POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 19.06.2020 r.

oznaczenie sprawy 27-1132-2020

Zakup i dostawa Maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych do Warsztatu Lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 2

Pytanie 1.

Czy określony minimalny wymiar wysokości przestrzeni roboczej wynoszący 1000 mm odnosi się do odległości między czołem tłoczyska, a powierzchnią dolnej belki maszyny?

Pytanie 2. Prosimy o podanie zakresu grubości próbek do zastosowania w uchwycie mechanicznym, umożliwiającym przejście przez 0 siły.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy i instalacji maszyny w siedzibie Zamawiającego zostało przeprowadzone wzorcowanie kanału pomiarowego siły oraz przemieszczenia wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium

ODPOWIEDŹ:

ad.1 wysokość jest wymiarowana rozmiarami komory do badań w  temperaturze innej niż otoczenia. Zamawiający może odstąpić od tego  wymagania, jeśli Dostawca wykaże, że komora którą dysponuje, zmieści się  i będzie w pełni funkcjonalna.

ad.2 0-6mm

ad.3 Tak

z poważaniem