POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 306 G

fax: +48 22 234 66 32,

e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl

Warszawa dnia 29.09.2017

Znak sprawy 45/1132/2017

Dotyczy postępowania na Modyfikacja przestrzeni lotniczej w tunelu zmiennej turbulencji w ramach realizacji projektu PANDA 2  dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

1. Czy panel sterowania ręcznego ma być przyciskowy, czy np. ekran  operatorski dotykowy?

odp. 1. ekran operatorski dotykowy (HMI).

2. Czy na ewentualnym panelu ma być umieszczona informacja o  położeniu elementów (informacja z enkoderów)?

Odp. 2. Tak

3. W SOPZ napisano, że układ sterowania ma być "kompatybilny z  układem pomiarowym termoanemometrycznym". O jaki typ układu i jaką  kompatybilność chodzi? Czy to znaczy, że sonda 3D ma być podpięta do "naszego" układu, czy też do systemu wspólnego czyli np. Labview.

Odp. 3. Pomiar z użyciem sondy będzie realizowany w systemie StreamWare Pro firmu Dantec Dynamics i będzie to tryb automatyczny. W trybie ręcznym należy założyć funkcjonalność na poziomie zmiany pozycji

prędkości ruchu i bazowania układu ręcznego (tryb automatyczny będzie bazowany w systemie StreamWare). Dokumentacja i opisy protokołu komunikacji systemu StreamWare zostaną udostępnione.

4. Czy możliwe jest uzyskanie informacji -danych technicznych  (parametry/typ) o każdym zastosowanym silniku, enkoderze, oraz parametrów mechanicznych zastosowanych napędów tj, skok śruby, przełożenia przekładni?

Odp. 4. Obecne napędy nie spełniają wymagań dotyczących prędkości ruchu napędzanych elementów. Skok śruby 5mm. Konstrukcja wsporcza sondy nie spełnia wymagań odnośnie sztywności.

5.Jakie są wymagania sterowania w trybie automatycznym (zapewne ze środowiska LabView). Czy urządzenie ma przyjmować np. komendy lewo, prawo, czy także o zadanej prędkości?

Odp. 5 W trybie automatycznym Wykonawca ma zapewnić demonstrator w LabView prezentujący pełną funkcjonalność trybu ręcznego (tj. z panela).

6. Czy Zamawiający posiada sterowniki do wszystkich napędów, czy jedynie do sterowania oknem? Czy dostarczenie sterowników napędów leży w gestii wykonawcy?

Odp. 6. Zamawiający nie posiada sterowników spełniających warunek prędkości ruchu napędzanych elementów.

7. Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, pewne elementy wykonane niezgodnie z "zasadami sztuki" m. in krańcówki bezpieczeństwa, czy podłączenie przemiennika okna pomiarowego. Czy poprawienie ich

zgodnie z zasadami dobrych praktyk inżynierskich, będzie leżało w zakresie zamówienia, czy też oddzielnego zlecenia?  Poprawek tego typu może być więcej, obecnie niezauważonych.

Odp. 7. Tak, wprowadzane zmiany (modyfikacje i inne) należy wprowadzać mając na względzie bezawaryjne długotrwałe użytkowanie .

8. Czy udostępniona zostanie dokumentacja techniczna w zakresie konstrukcji nośnej dot. sondy i grzebienia?

Odp. 8 Tak.