POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

DZIEKAN

ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G

e-mail: zampub.meil@pw.edu.pl

Warszawa, dnia 19.06.2020 r.

oznaczenie sprawy 27-1132-2020

Zakup i dostawa Maszyny do badań weryfikacyjnych struktur kompozytowych do Warsztatu Lotniczego na potrzeby realizacji projektu „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/177 dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

ZAPYTANIE 3

- Opis przedmiotu zamówienia sugeruje, że Zamawiający chce zakupić maszynę elektrodynamiczną, jednak nie jest to jasno sformułowane. Poprosimy zatem o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania maszyny z napędem elektrodynamicznym (bez stosowania śrub napędowych)?

- Zamawiający wymaga aby głowica dynamometryczna posiadała klasę dokładności min. 0.5. Jednocześnie o klasie dokładności w jakiej wykonywany jest pomiar nie decyduje sama głowica a cały tor pomiarowy (głowica + kontroler + oprogramowanie). Czy Zamawiający wymaga zatem, aby klasa dokładności całego toru pomiarowego siły wynosiła min. 0.5?

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o wysokości przestrzeni roboczej mierzonej od zakończenia tłoka siłownika (w pozycji zero) do podstawy maszyny 861mm? Jednocześnie wysokość przestrzeni roboczej mierzonej od dolnej płaszczyzny trawersy maszyny do podstawy wynosi 1028mm.

- Jakie próbki (płaskie czy okrągłe) mają być mocowane w mechanicznym uchwycie do mocowania próbki? Jaką obciążalność ma mieć ten uchwyt?

- Zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowego kanału umożliwiającego kontrolę cykli zmęczeniowych odkształceniem. Czy Zamawiający posiada ekstensometry, które wybrany dostawca będzie musiał zintegrować z maszyną? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy producenta oraz modelu tych ekstensometrów. Czy ewentualna integracja ma wiązać się z dorobieniem odpowiedniego adaptera bez ingerencji w oryginalną wtyczkę ekstensometru?

- Czy Zamawiający dopuszcza, aby maszyna komunikowała się z komputerem PC poprzez interfejs Ethernet (kabel RJ45)?

- Norma ISO 7500-1 wymaga, aby tor pomiarowy siły maszyny został skalibrowany po instalacji maszyny w miejscu docelowym. Certyfikat kalibracji fabrycznej nie gwarantuje klasy dokładności maszyny. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny akredytowany (wg normy ISO 17025) serwis producenta maszyny przeprowadził:

- kalibrację dostarczonej głowicy pomiarowej siły (zgodnie z normą ISO 7500-1) wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania zgodnego z wymogami ILAC (normy ISO 17025)

- kalibrację przemieszczenia siłownika wraz z wystawieniem oficjalnego świadectwa wzorcowania zgodnego z wymogami ILAC (normy ISO 17025)

ODPOWIEDŹ:

ad.1 elektrodynamiczna
ad.2 dotyczy toru pomiarowego
ad.3 wysokość jest limitowana komorą temperaturową, którą posiada Wykonawca i która  jest kompatybilna z oferowaną maszyną
ad.4 płaskie
ad.5 tak, mamy ekstensometr Instrona nr katalogowy 2620-603
ad.6 tak, może byc eternet
ad.7 tak kalibracja jest wymagana

z poważaniem