Warszawa, dnia 27.09.2017

Oznaczenie sprawy  45/1132/2017

# Informacja z wizji lokalnej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. na:

Modyfikacja przestrzeni lotniczej w tunelu zmiennej turbulencji w ramach realizacji projektu PANDA 2  dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej  W dniu 25.09.2017 o godzinie 13:00 w Gmachu Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
  w  Warszawie przy  ul.  Nowowiejska 24, pokój nr 110  odbyło się spotkanie, którego przedmiotem była  wizja lokalna ,  podczas której Zamawiający udzielił odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są dane i parametry napędów i enkoderów?

Odp. Układy okna grzebienia i sondy w obecnym stanie nie zapewniają sterowania pozwalającego na bazowanie i zadawanie pozycji należy je zaprojektować i wykonać.

a) Napędy okna obrotowego: silnik 3-fazowy o mocy 5,5kW n1390 z falownikiem przekładnią ślimakową i86 wyposażony w enkoder linkowy i wyłączniki krańcowe.

b) Napęd grzebienia wyposażony w silniki krokowe 1 Nm < Moment <2 Nm i przekładnie pasową redukującą prędkość oraz optyczne wyłączniki krańcowe.

c) Napęd sondy wyposażony jest w silniki krokowe 1 Nm < Moment <2 Nm

- Czy Zamawiający przygotuje LabView do testów?

Odp. Wykonanie oprogramowania w środowisku LabView spoczywa po stronie Wykonawcy i powinno demonstrować pełną funkcjonalność stanowiska.

- Czy zmieniany ma być miecz do mocowania sondy?

Odp. Układ mocowania sondy i jego konstrukcja wsporcza powinna spełniać warunki opisane w pkt. 3 SOPZ. Może z tym wiązać się konieczność całkowitej wymiany jego elementów.

- Które napędy mają być enkodowane?

Odp. Wszystkie 3 układy (tj. okno grzebień i sonda) i podlegające im napędy powinny zapewniać możliwość zadawania pozycji w fizycznym układzie współrzędnych bez zagrożenia utraty pozycji z przyczyn niezwiązanych z układem sterowania. Zadawanie pozycji powinno być kontrolowane przez nadrzędny układ PLC z możliwością sterowania ręcznego za pośrednictwem panel HMI lub w trybie automatycznym przez dostęp z komputera PC do układu PLC w standardzie MODBUS (komunikacja przez Ethernet). Zamawiający sądzi, że wiąże się to z koniecznością bazowania i enkodowania wszystkich układów wykonawczych.

- Czy Zamawiający posiada sondę 3-osiową do testów?

Odp. Nie.

- Czy obecnie dobrane napędy są wystarczające do poruszania?

Odp. Nie wszystkie z obecnie zamontowanych napędów zapewniają możliwość uzyskiwania prędkości określonych w SIWZ. Napęd okna obrotowego spełnia żądane parametry.

- Czy Zamawiający posiada dokumentację techniczną w wersji elektronicznej i czy będzie mógł ją udostępnić do realizacji prac?

Odp. Zamawiający posiada wersję elektroniczną przestrzeni i będzie mógł ja udostępnić.